附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 现共有22个手术间，超过一半手术间使用的为2007年购买GE品牌麻醉监护仪。故科室申请更新3台麻醉监护仪用以满足日常工作需求。根据我院去年购买的麻醉监护仪中标单价，此项目预算定为44万元合理。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉监护仪 | 否 | 台 | 3 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.        麻醉监护仪        （ 3台）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | ▲ | 模块化插件式床边监护仪，主机插槽位数>=6个；采用无风扇设计；标配内置高能锂电池，供电时间>=2小时； | 重要性能指标 |
| 2 | 工作模式 | ▲ | 具备监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式等； | 重要性能指标 |
| 3 | 主屏幕 |  | >=15英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920x1080像素高清显示，显示屏亮度支持根据环境光自动调节； |  |
| 4 | 主机功能 | ★ | 支持心电（HR，心律失常，ST分析和QT/QTc），呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，另需配备旁流呼末二氧化碳监测模块，麻醉气体监测模块，BIS监测模块； | 主要性能指标 |
| 5 | 基础模块 | ★ | 基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的转运监护，具有彩色液晶显示屏，屏幕尺寸>=5英寸，内置锂电池供电>=4小时，无风扇设计； | 重要使用需求 |
| 6 | 血氧监测 |  | 无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿； |  |
| 7 | 心电监测 |  | 支持3/5导心电监测,支持升级6导/12导心电测量；心电电缆配置抗电刀电缆；具有QT/QTc实时测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，并提供QTc参数的报警功能； |  |
| 8 | 无创血压监测 |  | 提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式； |  |
| 9 | 有创血压监测 | ▲ | 支持Art动脉压监测时，同步提供PPV参数监测； | 重要功能指标 |
| 10 | 其他功能 |  | 具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能；具备>=48小时全息波形的存储与回顾功能； |  |
| 11 | 数据接口 | ★ | 具有数字化信息接口，可实现麻醉机、监护仪及打印机等设备之间的数据传输并由中标单位提供免费接入我院手术麻醉系统服务； | 重要使用需求 |

- 五、商务和服务需求

*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。表中“★”及“▲”需在技术参数表中提供相关承诺。

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后三个月内 |
| 2 | 质保期 | ★ | 设备质保期为五年 |
| 3 | 售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 | ★ | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用 |
| 5 | 验收标准 | ★ | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 | ★ | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 | ★ | 确保设备验收合格正常交付 |
| 8 | 付款方式 | ★ | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日