附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 高品质电子支气管镜系统与科室现有的气管超声大小超配套使用，组成一站式超声内镜系统。可实现真正的高清晰EUS和EBUS手术观察，有助于更好地检出和定性诊断病灶。从影像诊断、到取样，以及EBUS引导下的介入治疗等的多种领域。开启了超声内镜诊疗的新未来。

- 科室现有电子支气管镜系统1套，已使用10年以上，且无法和现有的新型内镜兼容。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  R医疗  □管理  □后勤  □其他

- 用途说明：主要用于肺叶、肺段及亚段支气管病变的检查和治疗。

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 电子内镜主机 (包含高清图像处理中心1台、氙气冷光源1台) | 是 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | - 电子支气管内窥镜（检查型） | 是 | 根 | 1 | 是 |
| 3 | - 电子支气管内窥镜（治疗型） | 是 | 根 | 1 | 是 |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1. 电子内镜主机（1套）

- ①、图像处理中心

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理 |  | 模拟HDTV信号输出：可以选择RGB（1080/50I）或YPbPr（1080/50I）输出。（用于220-240V型） |  |
| 2 | 图像处理 | ★ | 高清数字信号输出：可选择SDI(HD-SDI或SD-SDI)，DV(IEEE1394),DV(WUXGA,1080P或SXGA) | 保证图像质量 |
| 3 | 使用要求 |  | 白平衡调节: 通过前面板上的白平衡按键可以进行自动白平衡 |  |
| 4 | 使用要求 |  | 色调调节：可以进行以下色调调节。“R”红色调节：±8档 “B”蓝色调节：±8档 “C”色度调节：±8档 |  |
| 5 | 功能应用 |  | 自动增益控制（AGC）：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强 |  |
| 6 | 功能应用 |  | 心测光模式选择：前面板上的“测光模式”键可以选择自动测光模式数 |  |
| 7 | 功能应用 |  | 图像强调设定：电子强调内镜图像的细微形状或轮廓，增加图像的锐度。可以根据用户设定选择构造强调或轮廓强调。 |  |
| 8 | 功能应用 |  | 切换强调模式：前面板上的图像强调模式按钮可以从三个级别（1，2和3）中选择一个强调级别 |  |
| 9 | 功能应用 |  | 彩虹现象修正:避免由于RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图像 |  |
| 10 | 功能应用 |  | 冻结：使用内镜按钮或键盘上的FREEZE键可以冻结内镜图像 |  |
| 11 | 功能应用 |  | 预冻结：可以从按下冻结键之前的图像中挑选彩虹现象图像最小的图像显示出来 |  |
| 12 | 功能应用 |  | 光学数字观察：光学数字观察课可以应用于具备光学数字观察模式的内镜及光源：NBI(窄带成像)观察：该观察模式利用窄带观察光；AFI（自体荧光成像）观察：该观察模式利用蓝光 |  |
| 13 | 功能应用 |  | 图像显示信息：可在监视器上显示以下数据：构造强调级别，轮廓强调级别，变焦度，颜色模式，聚焦 |  |
| 14 | 功能应用 | ★ | 可接驳便携式存储器存储高清图像 | 方便图像存储以及后续回看 |

- ②、氙气冷光源

| 15 | 使用要求 | ★ | 检查灯：300W氙气短弧灯（无臭氧） | 保证光照强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 使用要求 |  | 灯泡平均寿命：持续照明约500小时（间断使用则寿命稍有不同） |  |
| 17 | 使用要求 |  | 应急灯：卤素灯（内置镜面）12V 35W |  |
| 18 | 使用要求 |  | 应急灯平均寿命：约500小时 |  |
| 19 | 使用要求 |  | 自动亮度调节 |  |

- ③电子支气管内窥镜（检查型1根）

| 1 | 光学系统 |  | 视野角度：≥110° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 光学系统 |  | 视野方向：直视 |  |
| 3 | 光学系统 |  | 景深：≥2-50mm |  |
| 4 | 插入部 |  | 先端部外径：≤4.2mm |  |
| 5 | 插入部 |  | 插入管道外径≤4.1mm |  |
| 6 | 插入部 |  | 有效长度≥600mm |  |
| 7 | 钳子管道 |  | 管道内径≥2.0mm |  |
| 8 | 钳子管道 |  | 最小可视距离：距离先端≤3.0mm |  |
| 9 | 弯曲部 |  | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥130° |  |

④电子支气管内窥镜（治疗型1根）

| 1 | 光学系统 |  | 视野角度：≥120° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 光学系统 |  | 视野方向：直视 |  |
| 3 | 光学系统 |  | 景深：≥2-100mm |  |
| 4 | 插入部 |  | 先端部外径：≤5.9mm |  |
| 5 | 插入部 |  | 插入管道外径≤6.0mm |  |
| 6 | 插入部 |  | 有效长度≥600mm |  |
| 7 | 钳子管道 |  | 管道内径≥2.9mm |  |
| 8 | 钳子管道 |  | 最小可视距离：距离先端≤3.0mm |  |
| 9 | 弯曲部 |  | 弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥130° |  |

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后 三个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 三年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 按照技术参数内的培训要求进行培训 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装 场地测试 |  | 按照技术参数内设备安装场地测试要求 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 | ★ | 甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日