附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 现共有22个手术间，约一半手术间使用的麻醉机为2007年左右购买的。故麻醉科申请更新1台麻醉工作站用以满足使用需求。根据我院购买的麻醉工作站及市场调研后，此项目预算定为41万元合理。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉工作站 | 是 | 台 | 1 | 是 |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.        麻醉工作站          （  1 台）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | ★ | 适用于成人、儿童和新生儿（提供产品注册证）； | 满足使用需求 |
| 2 | 呼吸模式 | ▲ | 容量控制VCV，压力控制PCV，手动/自主； | 满足麻醉需求 |
| 3 | 设置潮气量 | ★ | 10-1500ml； | 主要性能指标 |
| 4 | 呼吸频率 | ▲ | 3-100次/分； |  |
| 5 | 吸气最大流速 | ▲ | 160L/min； |  |
| 6 | 肺功能监测 |  | 具有肺功能环监测功能； |  |
| 7 | 气源要求 | ▲ | 具备氧气、笑气、空气气源，使用电子流量计监测； | 满足麻醉需求 |
| 8 | 流量补偿 | ▲ | 具备动态顺应性补偿，确保潮气量输送精确，不受新鲜气体流量影响； | 重要性能指标 |
| 9 | 呼吸回路 | ▲ | 一体化集成回路可用麻醉回路消毒机消毒，带回路整体加热，要求配备与机器同品牌挥发罐（出具证明资料）； | 重要部件 |
| 10 | 流量监测 | ▲ | 吸入端与呼出端采用非压差式流量传感器； | 安全指标 |
| 11 | 呼吸参数监测 |  | 潮气量、呼吸频率、分钟通气量、气道压力等参数显示，液晶显示屏：可显示上述参数的图形、数据、趋势等； | 安全指标 |
| 12 | 气体监测 | ★ | 具有呼气末二氧化碳监测及5种麻醉气体吸入浓度监测，具有低MAC值功能报警； | 满足麻醉需求 |
| 13 | 后备电池 |  | 待机时间：45-120分钟 ； |  |
| 14 | 安全装置 |  | 具有供氧不足报警；具有氧气不足笑气自动切断及快速旁路供氧的功能；具有氧浓度监测； |  |
| 15 | 数据接口 | ★ | 具有数字化接口，可实现麻醉机、监护仪及打印机等设备之间的数据传输，由中标单位提供免费接入我院手术麻醉系统服务； | 使用需求 |
| 16 | 配套要求 | ★ | 配备电脑支臂一套。 | 使用需求 |

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后三个月内 |
| 2 | 质保期 | ★ | 设备质保期为一年 |
| 3 | 售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 | ★ | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用 |
| 5 | 验收标准 | ★ | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 | ★ | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 | ★ | 确保设备验收合格正常交付 |
| 8 | 付款方式 | ★ | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）；

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日