附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

传统心脏超声可以解决结构性心脏病的诊断问题，而目前在冠心病、心肌病等的诊断价值非常有限，既往研究表明LVEF评估诊断早期心脏收缩功能异常敏感度低于心肌应变参数，而负荷超声结合应变技术能更早期识别心肌功能异常，心肌做功将心肌应变和心脏后负荷结合，解决了心肌应变的后负荷依赖性难题。同时在预测及评估心血管疾病预后（如肺动脉高压、心衰、三尖瓣疾病、肺栓塞、运动员损伤），右心功能的评价起到非常重要作用，而右心功能是容易被忽略的角落。故需要配备一台高端彩色多普勒诊断仪，具备领先科研工具，满足科室申报省级临床重点专科的必备项目要求，提升超声专家诊室设备配备。项目预算为199万元。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  R医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持经胸和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。

三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断系统 | 是 | 套 | 1 | 是 |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 |  | 显示器：≥21.5寸显示器，显示器可以上下左右活动、仰俯等 |  |
| 2 | 触摸屏 |  | 具备≥12英寸彩色LED触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作 |  |
| 3 | 功能应用 |  | 具备数字化二维灰阶成像单元、数字化彩色多普勒单元、数字化频谱多普勒显示和分析单元、数字化能量血流成像单元、声束三维聚焦和处理成像技术、空间复合成像技术 |  |
| 4 | 光暗度 |  | 系统最大动态范围：≥360dB |  |
| 5 | 显示要求 |  | 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频，不降低图像质量 |  |
| 6 | 单键优化 |  | 通过一键操作，迅速优化二维、彩色、多普勒频谱图 |  |
| 7 | 图标指示功能 |  | 可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断 |  |
| 8 | 智能化图像优化技术 |  | 超清斑点噪声抑制技术 |  |
| 9 | 空间复合成像技术 |  | 可实现曲别针实验，应用于2D/彩色血流模式下 |  |
| 10 | 造影成像 | △ | 左心室造影、血管/腹部造影成像及低机械指数的心肌灌注造影成像，同时具备负荷超声成像下的心肌灌注造影。具备flash，机械指数可调，可心电触发和时间触发，长度可调；可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式；具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据 | 心脏超声造影可明确诊断，提高测量准确性，正确识别心脏解剖结构，提高冠心病早期诊断准确性，快速鉴别诊断 |
| 11 | 心肌应变成像 | △ | 对心肌运动相关参数进行定量分析，相对于传统的组织多普勒技术，没有角度依赖的缺点。自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析左心室心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面Simpson法EF值。支持在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。 | 对心肌缺血能提供早期、无创性定量评估 |
| 12 | 具备心脏频谱自动测量 | △ | 可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数） | 准确测量心脏瓣膜血流情况，节省报告时间 |
| 13 | 冠脉血流显像软件 | △ | 能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流。 | 显示冠脉血流，并具备血流斑点追踪成像定量技术，可以对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量。 通过采用无创技术，减少不必要的冠脉造影检查和介入手术，减轻患者的痛苦。此外，该软件还能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流，这对于评估冠脉血流储备分数（FFR）等参数至关重要。 |
| 14 | 右心功能评估 | △ | 右心室定量工具：可提供整体应变、游离壁应变和三尖瓣位移TAPSE参数。 | 右心室结构及功能评估，更全面评估心血管疾病 |
| 15 | 左房定量 | △ | 可提供左心房整体应变数值及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面） | 左心房功能评估 |
| 16 | 配置要求 | ★ | 所投机器须配备成人心脏探头1把、小儿心脏探头1把、浅表探头1把，支持探头热插拔，并激活可互换通用；所投机器必须满足技术白皮书描述的标准配置 | 这些探头选择配备方便临床使用，特别适合专家门诊的超声开展 |
| 17 | 探头频率 |  | 无针式宽频带多点变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，中心频率可选择≥3种，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，多普勒可选不同频率 |  |
| 18 | 测量和分析 |  | 一般测量：直径、面积、体积、狭窄率、压差等。心脏、妇、产科、泌尿科测量与分析。多普勒血流测量与分析、外周血管测量与分析。频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。血管内中膜自动测量 |  |
| 19 | 硬件要求 |  | 输入/输出信号 输入：ECG, USB 输出：DVI-D，音频，USB 图像管理与记录装置 内置图像管理系统； 硬盘存储≥500G，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等； 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介； 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件； |  |

五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后 三个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 3年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）售后服务及时，2小时内有响应,24小时内上门服务；生产厂方对主机、探头提供至少3年全保。 （2）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （3）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （4）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 保证使用人员都会操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装 场地测试 |  | 按照技术参数内设备安装场地测试要求 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日