附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 科室现有纤维支气管镜4台，限于目前仪器数量性能及消毒灭菌要求，

- 科室需要进行纤支镜治疗人数约15-20人次/周，现有设备不能满足重症感染患者治疗需求。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  R医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断或辅助治疗。

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管镜（视频喉镜） | 否 | 根 | 4 | 是 |
| 2 | 图像处理系统 | 否 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 图文工作站 | 否 | 套 | 1 | 否 |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜子配置要求 | ★ | 配置4根软镜，软镜头端插入管外径≤4.9mm,工作管道内径≥2.6mm | 4.9mm外径可以用于气切过6-7号单腔管吸痰，并且外径小，接触面积小，操控性更好 |
| 2 | 镜子要求 |  | 直视视场角≥120° |  |
| 3 | 镜子要求 | ▲ | 景深不小于：3-100mm | 确保图像清晰 |
| 4 | 镜子要求 | ★ | 操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入部先端旋转，向左≥120°，向右≥120° | 便于不同站位时对图像进行无盲区观察，减轻医生操作时手腕疲劳 |
| 5 | 镜子要求 |  | 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130° |  |
| 6 | 镜子要求 |  | 工作软管有效长度≥600mm |  |
| 7 | 吸引阀 | ★ | 吸引阀座防脱设计，避免吸引按钮脱落的临床风险 | 吸引按钮脱落会导致患者痰液泼溅，污染 |
| 8 | 镜子要求 | ★ | 操作手柄上≥3个功能按键，可控制图像放大/缩小、拍照/录像、画面冻结/解冻结 | 医生可以远距离迅速操作，避免污染主机 |
| 9 | 镜子要求 |  | 内置LED冷光源，具备防雾功能 |  |
| 10 | 镜子要求 | ★ | 连接方式：采用立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。 | 有效避免接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏 |
| 11 | 镜子要求 |  | 高水平消毒洗消方式：可进行全镜体的浸泡洗消，灭菌方式：环氧乙烷洗消 |  |
| 12 | 镜子要求 |  | 配手持式不小于4寸便携屏一个，sd卡内存不小于64G，外置可拆卸式锂电池 |  |
| 13 | 镜子要求 | ▲ | 电池座安装口不小于2个 | 保证续航时间 |
| 14 | 图像处理器 | ▲ | 图像处理器单独有医疗器械注册证 | 符合国家对医疗器械管理要求 |
| 15 | 图像处理器 |  | 显示屏：TFT-LCD；显示功能：自带显示屏不小于10.1英寸，分辨率不小于：1280×800，触摸屏：电容式触摸屏 |  |
| 16 | 图像处理器 | ▲ | 图像处理器能够同时连接两条内窥镜，并具备2路信号输入 | 快速切换 |
| 17 | 图像处理器 | ▲ | 通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能 | 无需触摸屏幕，避免术后消毒问题 |
| 18 | 图像处理器 | ▲ | 配置180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作 | 调整方向，可以做更多诊疗操作 |
| 19 | 医用显示器 |  | 配备LED医用彩色显示器，显示器尺寸≥19英寸，分辨率≥1280*1024，输出高清HD图像； |  |
| 20 | 医用显示器 |  | 图像处理系统，内镜图像转接输出，确保输出图像达到1080P高清HD标准 |  |
| 21 | 医用显示器 |  | 菜单模式包括图像画面缩放，白平衡，图像画面降噪，图像画面旋转模式，图像亮度，图像对比度，调节画面色调，时间设定等菜单式调节模式 |  |
| 22 | 图文工作站 |  | USB接口，可接入U盘、移动硬盘 |  |
| 23 | 图文工作站 |  | 数字化高清图像采集，可通过脚踏开关或者快捷键进行采集图像，支持录像和回放 |  |
| 24 | 图文工作站 | ▲ | 配备图文工作站，工作站内存≥8G ，硬盘≥1TB机械硬盘，集成声卡、网卡，1080P高清视频采集卡 | 基本配置需求 |
| 25 | 图文工作站 |  | 工作站拥有专业医用软件，针对重症科室实际需求，具有专家诊断词库和诊断模板进行现场报告编辑，快速生成诊断报告 |  |
| 26 | 打印机 |  | 配备激光彩色打印机，通过专业医用软件，具有多种报告打印样式供选用，也可自行按需设计或修改报告打印样式 |  |
| 27 | 台车 |  | 配备镜子同品牌一体化台车，轻便稳重，有锁止功能；台车带镜架托臂并可进行调节，方便临床医师取镜、置镜 |  |

五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后三个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 5年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）提供现场安装、调试与培训服务，保证用户完全掌握产品使用、简单维护技术。售后服务响应：2小时服务响应，48小时内到达现场，超过72小时未能解决问题的免费提供相应备用机设备；生产厂方对图像处理系统、镜子、图文工作站以及台车提供至少5年全保。 （2）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （3）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （4）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。零配件供应：保证产品停产或更新后八年的零配件供应。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 保证使用人员都会操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装 场地测试 |  | 按照技术参数内设备安装场地测试要求 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日