附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 本项目旨在通过引进手术机器人系统，显著提升医院微创手术领域的治疗精度与安全性，推动医疗技术革新与服务质量升级。基于详细的市场价格调研、医院长期发展规划及财务承受能力综合考量，采购预算设定为3538万元人民币。总体要求强调设备的技术领先性、临床操作的便捷性、维护成本的经济性以及厂家提供的全方位售后服务支持，确保投资效益最大化，为患者带来更高质量的医疗服务。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术机器人系统 | 是 | 台 | 1 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.  手术机器人系统  （ 1台）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生控制台 |  | 一台 |  |
| 1.1 | 操控手柄数量 |  | 2个，左右各一个； |  |
| 1.2 | 手动控制器 （指压开关） | ▲ | 操控手柄应配备指压开关，具有指压离合器，可实现镜头快速切换荧光模式、调整单个操控手柄的舒适位置等功能； | 重要功能指标 |
| 1.3 | 手部传递到器械动作幅度缩放比例，要求能实现快速等比例缩放运动比例 |  | ≤1.5:1； |  |
| 1.4 | 电缆连接方式 |  | 无外露连接方式； |  |
| 1.5 | 指压离合器 |  | 左右两个手动控制器均具备上下两个指压离合器，共计4个； |  |
| 1.6 | 裸眼直视三维高清视野 |  | 可实现裸眼直视三维高清视野； |  |
| 1.7 | 画中画模式 | ▲ | 画中画模式可以支持≥2路外接信号，支持≥3种辅助影像信息输入（例如超声，心电图，CT影像等），且与手术画面同屏显示； | 重要功能指标 |
| 1.8 | 可搭载术中超声 |  | 提供； |  |
| 1.9 | 3D画中画模式 |  | 具备； |  |
| 1.10 | 画中画模式显示 |  | ≥2种； |  |
| 1.11 | 图像切换功能 |  | 可在触控面板对图像进行二维、三维图像转换； |  |
| 1.12 | 手动分配器械臂指定的操控手柄 |  | 需要具备手动分配器械臂指定的操控手柄； |  |
| 1.13 | 设定视频、音频、 系统功能 |  | 提供； |  |
| 1.14 | 图像数字化放大比例调节 |  | ≥3种，最大可4倍放大，医生可在操控台触控面板设置调节比例； |  |
| 1.15 | 左右侧控制单元 |  | 人体工学控制器≥4组8方向；提供监视器倾斜度调节、臂托和手柄高度调节、脚踏深浅调节； |  |
| 1.16 | 视频音频连接 |  | 视频输入/输出端口≥2组；提供音频输入/输出； |  |
| 1.17 | 能量控制 |  | 主刀医生可以通过医生控制台的触摸控制面板进行如下设置： - 设置和调节高频电刀的能量、设置应用预设； - 设置应用预设； - 设置带有能量器械臂的能量值； - 设置带有能量器械臂的功率限制。 |  |
| 2 | 患者手术平台 |  | 一台 |  |
| 2.1 | 机械臂数量 |  | ≥4条； |  |
| 2.2 | 通用机械臂 |  | 每条机械臂都可安装并识别内窥镜及手术器械； |  |
| 2.3 | 术中实现内窥镜通道切换 |  | 术中不需要更换与腹壁连接的套管，即可实现内窥镜切换到其他机械臂使用； |  |
| 2.4 | 术中实现牵拉臂位置改变 |  | 术中不需要更换与腹壁连接的套管，即可将最左或最右侧的牵拉臂切换到对侧的最外侧； |  |
| 2.5 | 机械臂LED指示灯 |  | 提供，每条器械臂≥4个； |  |
| 2.6 | 机械臂LED指示灯状态 |  | 7种； |  |
| 2.7 | 吊杆LED指示灯状态 |  | 5种； |  |
| 2.8 | 对接提示 |  | 具备提示音、提示灯及提示画面； |  |
| 2.9 | 控制舵触摸板 |  | 提供； |  |
| 2.10 | 触控面板可设置向导解剖位置 | ▲ | ≥6种,其中包括： - 心脏外科解剖学引导功能； - 胸腔解剖学引导功能； - 上腹部解剖学引导功能； - 下腹部解剖学引导功能； - 肾脏结构学引导功能； - 盆腔解剖学引导功能； | 重要功能指标 |
| 2.11 | 触控面板可设置向导路径选择 | ▲ | ≥3种患者手术平台基本位置，13种手术路径，其中需要包含头部引导路径选择、足部引导路径选择、侧围引导路径选择； | 重要功能指标 |
| 2.12 | 吊杆位置控制器 |  | 可一键调节吊杆伸缩、旋转、左右位置； |  |
| 2.13 | 吊杆高度控制器 |  | 提供； |  |
| 2.14 | 电池LED指示灯 |  | 提供； |  |
| 2.15 | 机械臂铺单完成后定向激光启动 |  | 提供； |  |
| 2.16 | 触控面板可设置智能一键无菌存放模式 |  | 提供； |  |
| 2.17 | 触控面板可设置智能一键收纳模式 |  | 提供； |  |
| 2.18 | 机器抓握感应功能 |  | 提供，术前准备时握住即可快速自由移动整个机械臂； |  |
| 2.19 | 触控面板可设置目标定位功能 |  | 提供。 |  |
| 3 | 影像处理平台 |  | 一套 |  |
| 3.1 | 视频处理器 |  | 提供多元化的影像处理平台，包含触摸式控制显示屏，具备系统参数调节、远程指导标记、能量平台参数预设等功能； |  |
| 3.2 | 术前部署吊杆、解剖位置和方法、安放铺单及无菌存放或对接患者手术平台提供视觉提示 |  | 提供，可在触控屏中设置； |  |
| 3.3 | 配置USB接口用于静态图像捕获存储 |  | 捕捉方式≥3种，医生控制台，影像处理平台，内窥镜； |  |
| 3.4 | 内窥镜角度一键翻转功能 |  | 提供，可在触控屏中设置； |  |
| 3.5 | 同步图像显示 |  | 提供； |  |
| 3.6 | 远程注释功能 |  | 可在图像处理平台触摸屏手绘有色线条，医生可同步在医生控制台内影像同步显示； |  |
| 3.7 | 远程注释删除方式 | ▲ | 2种，医生控制台或图像车触摸屏； | 重要功能指标 |
| 3.8 | 内窥镜状态显示 |  | ≥4种； |  |
| 3.9 | 设置选项卡 |  | 触摸可查看剩余使用次数、应用能量预设、拍照、左右眼图像、内窥镜角度、荧光模式，数字变焦倍数等； |  |
| 3.10 | 图像电子变焦 |  | 可在医生控制台及影像平台显示器内显示变焦倍数； |  |
| 3.11 | 设置向导说明 |  | 同步提供设置向导的消息、步骤和状态。 |  |
| 4 | 内窥镜系统 |  | 一套 |  |
| 4.1 | 独立成像系统 |  | 提供； |  |
| 4.2 | 自动白平衡校准，自动3D校准 |  | 提供； |  |
| 4.3 | 内窥镜适合荧光显影功能 | ▲ | 提供，荧光显影内窥镜； | 重要功能指标 |
| 4.4 | 免调焦内窥镜设计 |  | 提供； |  |
| 4.5 | 角度自动翻转功能 |  | 提供； |  |
| 4.6 | 内窥镜镜头、摄像头、线缆一体化设计 | ▲ | 提供； | 重要使用需求 |
| 4.7 | 内窥镜直径 | ▲ | ≤8mm； | 重要性能指标 |
| 4.8 | 内窥镜视野范围 |  | ≥80°； |  |
| 4.9 | 荧光激活方式 |  | 激活方式≥3种，医生控制台，影像处理平台，荧光显影内窥镜； |  |
| 4.10 | 一键自动180°翻转内窥镜 |  | ≥2种，不移除患者体内的情况下，可在医生控制台和影像平台进行操作； |  |
| 4.11 | 光源设置 |  | LED灯数量1个，提供自动开启照明模式功能。 |  |
| 5 | 安全联锁装置 |  | 医生控制台探测传感器能够在操作人员头部离开时自动锁定；患者手术平台探测传感器能够在首个机械臂和套管对接时，自动锁定患者手术平台；提供机械臂探测传感器和报警锁定功能；有紧急制动开关（EPO）和手术器械寿命控制系统。 |  |
| 6 | 系统启动 | ▲ | 按任何单个组件电源按钮即可一键启动/关闭医生控制台，患者手术平台即影像处理平台。 | 重要使用需求 |
| 7 | 手术基本配件及器械 |  |  |  |
| 7.1 | 国家药品监督管理局批准的专用器械种类 | ▲ | ≥30种； | 重要性能指标 |
| 7.2 | 原厂器械直径及配件要求 | ▲ | ≤8mm，其中需要具备以下配件及器械 - 机器人专用≤8mm套管密封件； - 机器人专用单极弯剪尖端盖附件； - 机器人专用器械臂用无菌罩； - 机器人专用中心立柱用无菌套； - 机器人专用≤8mm大号持针钳，带腕关节，每把使用次数≥10次； - 机器人专用≤8mm开孔无创组织抓持镊，带腕关节，每把使用次数≥10次； - 机器人专用≤8mm马里兰双极镊，带腕关节，每把使用次数≥10次； - 机器人专用≤8mm单极手术弯剪，带腕关节，每把使用次数≥10次； - 机器人专用≤8mm永久电钩，带腕关节，每把使用次数≥10次； - 机器人专用≤8mm强力持针钳，带腕关节，每把使用次数≥10次； - 机器人专用≤8mm有孔双极镊，带腕关节，每把使用次数≥10次； - 机器人专用≤8mm超声刀手术弯剪； - 机器人专用≤8mm器械套管； - 机器人专用≤8mm钝型闭孔器； | 重要性能指标 |
| 7.3 | 具备支持使用机器人专用直线切割闭合器 |  | 具备，可主刀医生自主控制，可闭合血管； |  |
| 7.4 | 具备≥7mm血管闭合功能 |  | 具备； |  |
| 7.5 | 支持使用超声刀手术器械 |  | 具备，可主刀医生自主控制。 |  |
| 8 | 适用范围 | ▲ | 1、妇产科手术； 2、普通外科手术； 3、胸外科手术； 4、泌尿外科手术； 5、心外科手术 以上手术类型均需包含于中华人民共和国医疗器械注册证批准适用范围，且适用于成人及小儿。 | 重要使用需求 |
| 9 | 专用内嵌式高频电外科系统 |  | 1台 |  |
| 9.1 | 总体要求 |  | 可与内窥镜手术控制系统及附件配套使用，兼容使用腹腔镜手术器械； |  |
| 9.2 | 与内窥镜手术控制系统及附件配套使用时，主刀医生可以通过医生控制台的触摸控制面板设置和调节高频电刀的能量 |  | 提供； |  |
| 9.3 | 与内窥镜手术控制系统及附件配套使用时，通过医生控制台触摸控制面板或影像处理平台触摸屏应用预设 | ▲ | 提供； | 重要功能指标 |
| 9.4 | 能量预设数量 |  | ≥3组； |  |
| 9.5 | 单极模式 |  | ≥5种； |  |
| 9.6 | 双极模式具有自动停止功能 |  | 提供； |  |
| 9.7 | 功率限值功能 |  | 提供； |  |
| 9.8 | 可同时连接两把同种能量器械 | ▲ | 提供。 | 重要功能指标 |
| 10 | 专用背挂模拟器 |  | 一台 |  |
| 10.1 | 综合训练模拟系统 |  | 与内窥镜手术控制系统的医生控制台配套使用，为医生提供虚拟实境的手术教程； |  |
| 10.2 | 技能训练项目 | ▲ | ≥50个，其中需要包括但不限于： - 器械控制练习； - 镜头控制练习； - 离合练习； - 机械臂切换练习； - 能量控制练习； - 行针缝合练习； - 大综合练习； | 重要使用需求 |
| 10.3 | 手术训练项目 | ▲ | ≥30个，在网络连接的条件下且模拟器处于保修或者续保期间内提供，其中包含的模块包括： - 妇科手术训练模块； - 胸外手术训练模块； - 普外手术训练模块； - 泌外手术训练模块； | 重要使用需求 |
| 10.4 | 远程管理功能 | ▲ | 在网络连接的条件下且模拟器处于保修或者续保期间内提供，其中包含网络接口、电源按钮、电源主开关、电源线连接接口、光缆接口≥2个、USB接口≥2个、音频接口、3D手术视频≥19个，并且在联网后可以自动升级。 | 重要使用需求 |
| 11 | 配套设备 | ★ |  |  |
| 11.1 | 超声刀主机 |  | 适配手术机器人系统使用的超声刀主机一台； |  |
| 11.2 | 清洗设备 |  | 适配手术机器人系统使用的专用清洗架（适配山东新华品牌super6000型号的自动清洗机）一套并确保清洗消毒的专用循环已开通； |  |
| 11.3 | 超声波清洗设备 |  | 适配手术机器人系统使用的超声波清洗设备一台； |  |
| 11.4 | 过氧化氢等离子灭菌设备 |  | 适配手术机器人系统使用的低温灭菌设备一台。 |  |

*注:表中 “▲”需在技术参数表中提供相关承诺。

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后三个月内 |
| 2 | 质保期 | ★ | 设备全保期为五年 |
| 3 | 售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 | ★ | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用 |
| 5 | 验收标准 | ★ | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 | ★ | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 | ★ | 确保设备验收合格正常交付 |
| 8 | 付款方式 | ★ | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日