采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- 急诊科手术显微镜主要用于急诊外科手足创伤病人吻合血管及神经使用。该项目挂网接受产品介绍报名，根据厂家报价情况、设备试用及调研情况，本项目预算定为98万元。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜 | 接受进口产品 | 套 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.   手术显微镜   （   1  台或套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体配置要求 | ★ | 主镜配置：双人四目，主刀镜、对手镜各1套； |  |
| 2 | 主要技术参数与性能指标 |  | 12.5倍目镜下放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X，连续可调； |  |
| 3 | 主要技术参数与性能指标 | ★ | 单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥600mm； |  |
| 4 | 功能要求 | ★ | 一体化触摸屏集控系统：通过触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限； |  |
| 5 | 功能要求 |  | 12.5X双目镜筒，0-180可调； |  |
| 6 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 广角目镜，眼杯高度可调，屈光补偿范围不小于+5D～-6D； |  |
| 7 | 主要技术参数与性能指标 |  | 主镜可绕垂直轴旋转≥540º，左右倾斜：-45º/45º，前倾-30º/后倾130º； |  |
| 8 | 主要技术参数与性能指标 |  | 集成电动变焦，电动聚焦+手动变焦； |  |
| 9 | 主要技术参数与性能指标 |  | 机头上备手动旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮； |  |
| 10 | 主要技术参数与性能指标 |  | 全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度、景深控制等； |  |
| 11 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 支架臂伸展范围≥1600mm，支架最大高度≥2300mm； |  |
| 12 | 主要技术参数与性能指标 |  | 支架臂配备电磁锁； |  |
| 13 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 电动平衡系统，无需通过摇柄或旋钮手动旋转调节； |  |
| 14 | 功能要求 |  | 支架底座配备360°旋转脚轮，配备脚刹制动器； |  |
| 15 | 功能要求 |  | 显微镜支架底盘尺寸≥800mm×800mm，支架稳定性更好； |  |
| 16 | 功能要求 | ▲ | 自动抽真空：支架可通过触摸屏触发抽真空系统，智能识别消毒套，将消毒套内空气变频抽吸排除，使消毒套紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险； |  |
| 17 | 功能要求 |  | 照明光源采用LED光源低功耗系统，具有剩余时间提示和亮度报警功能； |  |
| 18 | 主要技术参数与性能指标 |  | 支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜； |  |
| 19 | 功能要求 |  | 智能防震颤支架：支架采用智能感应减震马达，使支架快速减震停摆； |  |
| 20 | 主要技术参数与性能指标 |  | 术中或术前平衡时有远离病人或不在患者上方的图示性保护提示； |  |
| 21 | 功能要求 |  | 可通过主机触摸屏进行照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关； |  |
| 22 | 功能要求 |  | 光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动； |  |
| 23 | 功能要求 |  | 对手镜0—180度大角度翻转调节； |  |
| 24 | 功能要求 |  | 对手镜与主刀镜下景深、视野、变倍保持同步； |  |
| 25 | 功能要求 | ★ | 一体化设计，镜体内置1080p高清摄像头，无需外接分光器和视频适配器，便于临床线缆管理； |  |
| 26 | 功能要求 |  | 配置不小于24英寸高清触摸屏监视器，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能； |  |
| 27 | 功能要求 |  | 视频输出端口 HDMI, DVI-D, HD-SDI,网络端口； |  |
| 28 | 主要技术参数与性能指标 |  | 照片格式：JPEG，PNG； |  |
| 29 | 功能要求 |  | 可通过界面触控调焦音频大小以及录音开关。 |  |

注: ★和▲关键参数需要提供制造商原厂Datasheet技术参数或技术手册或说明书报告模板或有资质的第三方检测机构提供的检测报告等文件说明。如果装机时配置和参数缺损不符合用户要求，采购方有权利做退货处理

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  | 合同生效后 12 个月内 |
| 2 | 保修期 |  | 5年全保 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 |  | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用。 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 8 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭采购人出具的验收合格报告，投标人提供发票及其它票据入库。采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且投标人已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内投标人来院填写尾款付款证明，采购人付清20%货款。 |
| 9 | 其他 |  | 投标方负责将设备与医院信息系统对接，系统对接所产生的费用由投标方承担。须提供承诺书并加盖公章。 |

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日