附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 由于骨科腔镜手术增多，现手术室共用腔镜系统已不能满足其使用需求，故脊柱外科申请购置一套内镜显像系统。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜显像系统 | 是 | 套 | 1 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.        内镜显像系统        （ 1套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件组成 | ★ | 超高清腹腔镜主机*1、超高清摄像头*1、冷光源*1、导光束*2；医用显示器*1、专用台车*1,以上所有配置设备需为相同品牌； | 主要构成 |
| 2 | 超高清摄像主机 | ▲ | 输出分辨率支持 1920x1080，逐行扫描；主机可术中记录并能通过外部储存设备储存1920x1080P 全高清录像及 1920x1080 高清图片； | 重要性能指标 |
| 3 | 主机功能1 |  | 术野画面至少 5 级亮度可调；术野画面至少 5 级电子变焦功能； |  |
| 4 | 主机功能2 |  | 可连接至少6种高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头； |  |
| 5 | 主机功能3 | ★ | 具有两个图像处理器，可同时连接两台主机及摄像头处理两路图像信号并输出在同一显示器上； | 重要性能指标 |
| 6 | 主机功能4 | ★ | 模块化设计，可扩展升级； | 重要性能指标 |
| 7 | 摄像头像素 | ▲ | 1920 x 1080； | 重要性能指标 |
| 8 | 摄像头电气安全 | ▲ | 医用设备电气安全CF-1类； | 重要安全指标 |
| 9 | 摄像头功能1 | ▲ | 大于2倍光学变焦，变焦距离范围15-31mm，可设置不少于4个快捷键至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度功能； | 重要性能指标 |
| 10 | 摄像头功能2 |  | 通过摄像头可操控手术设备调节光源亮度等，并可实现与一体化手术室无缝连接； |  |
| 11 | 图像调节功能 | ▲ | 不少于5种影像增强功能，满足骨科手术需求； | 重要性能指标 |
| 12 | LED冷光源 | ▲ | 色温6000K，寿命大于30000h满足手术照明需要，并具有灯泡寿命显示功能； | 重要性能指标 |
| 13 | 导光束 |  | 直径适配骨科镜头，长度≥2.3米； |  |
| 14 | 医用显示器 |  | 不小于27寸医用级全高清显示器，支持1080P信号接收和播放，具有多个高清视频输入及输出信号端口。 |  |

- 五、商务和服务需求

*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。表中“★”及“▲”需在技术参数表中提供相关承诺。

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后三个月内 |
| 2 | 质保期 | ★ | 设备质保期为一年 |
| 3 | 售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 | ★ | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用 |
| 5 | 验收标准 | ★ | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 | ★ | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 | ★ | 确保设备验收合格正常交付 |
| 8 | 付款方式 | ★ | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日