附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 由于耳鼻喉科手术增加，现在手术室的标清腔镜系统已不能满足其使用需求，故耳鼻喉科申请购置一套4K摄像系统。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K摄像系统 | 是 | 套 | 1 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.        4K摄像系统        （ 1套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件组成 | ★ | 超高清腹腔镜主机*1、超高清摄像头*1、冷光源*1、导光束*2；医用显示器*1、专用台车*1，以上所有配置设备需为相同品牌； | 主要构成 |
| 2 | 4K摄像主机 | ★ | 输出分辨率不低于 3840x2160，逐行扫描；主机有4个USB接口可术中记录 1920x1080P 全高清录像及3840x2160 高清图片； | 重要性能指标 |
| 3 | 主机功能 | ★ | 术野画面至少 5 级亮度可调；术野画面3倍电子放大功能；有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号,实现单主机平台双镜联合手术。；模块化设计，可扩展升级； | 重要性能指标 |
| 4 | 4K摄像头像素 | ▲ | ≥3840x2160,逐行扫描，摄像头重量≤210g； | 重要性能指标 |
| 5 | 摄像头功能 | ▲ | 术野画面3倍电子放大功能，7级可调，具备自适应缩放功能； | 重要使用需求 |
| 6 | 摄像头功能 |  | 具有光学变焦，可设置不少于4个快捷键至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度功能； | 重要性能指标 |
| 7 | 图像调节功能 |  | 具有影像增强功能，血管增强、组织边缘锐化、组织电子染色功能等满足耳鼻喉科手术需求； |  |
| 8 | LED冷光源 | ▲ | 色温6000K，寿命大于30000h满足手术照明需要； | 重要性能指标 |
| 9 | 冷光源功能 | ▲ | 可实现光源亮度自动调节，电子无极调节，安全等级CF级，对电击防护程度高，漏电流控制严格； | 重要性能指标 |
| 10 | 导光束 |  | 直径适配耳鼻喉科镜头，长度≥2.3米； |  |
| 11 | 医用显示器 | ▲ | 不小于31寸医用级全高清显示器，分辨率不低于 3840x2160，具有多个4K视频输入及输出信号端口； | 重要性能指标 |

- 五、商务和服务需求

*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。表中“★”及“▲”需在技术参数表中提供相关承诺。

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后三个月内 |
| 2 | 质保期 | ★ | 设备质保期为一年 |
| 3 | 售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 | ★ | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用 |
| 5 | 验收标准 | ★ | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 | ★ | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 | ★ | 确保设备验收合格正常交付 |
| 8 | 付款方式 | ★ | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日