影像科移动DR技术参数

- 高压发生器部分：

- 最大输出功率≥30kW；

- 逆变频率≥250kHz；

- 管电压可调范围：40~150kV；

- 最大管电流≥400mA；

- 最短曝光时间≤1ms；

- X线管部分：

靶面材料：铼-钨钼合金

球管焦点尺寸0.6/1.2mm；

最大管电压≥150kV；

阳极转速≥3200转/分钟；

阳极靶角：14°；

阳极热容量≥300kHu；

管套热容量≥1250kHu；

球管固有滤过≥1.0 mm AL/75kV；

- 限束器部分：

等效总滤过：1mmAl@75kVp；

具备双激光灯 SID 测距功能；

具备摄像头采集影像功能；

- 平板探测器部分：

材料：碘化铯非晶硅；

类型：整板无线，支持在线充电；

尺寸≥14*17英寸；

有效采集像素≥950万；

像素点尺寸≤125μm；

空间分辨率≥3.6LP/mm；

A/D 转换率：16 位；

电池容量≥3800mAh；

最大负重≥300kg；

探测器防丢设计：开启状态下才可取出；

- 运动机械部分；

整体采用升降立柱加伸缩臂形式；

整机移动方式：电助力及手动均可；可在整机亏电时，手动推行；

▲电池供电方式：磷酸铁锂电池供电；

电池容量≥50Ah；

具备电池电量指示灯显示功能；

整机完全充电时间≤4h；

支持交流电供电方式进行曝光；

整机最大运动速度≤6km/h；

整机最大爬坡角度≥13° ；

机身宽度≤500mm；

具备充电线缆自动回收功能；

具备防碰撞功能（压力感应或雷达感应等）；

▲具备无线遥控Wifi和延时曝光功能；

▲具备Ipad实时预览及无线对讲功能；

▲具备Ipad无线数据发送功能；

▲具备图像数据离线导出功能；

（主机由USB及Lan形式实现，Ipad由5G、Wifi、蓝牙实现）

★具备可视化曝光功能（可进行设备曝光及实时预览）

- 图像采集工作站

内存≥8G；

固态硬盘≥ 500G；

CPU 主频≥2.6G；

操作系统：Windows 10；

屏幕尺寸≥19 寸；

分辨率≥1280×1024；

支持有线、无线Wifi与院内PACS、RIS等信息系统双向通信；

支持按照器官进行摄影检查；

支持自定义患者列表显示；

支持DICOM3.0相关功能：包括DICOM Send 、DICOM Print、DICOM Storage commitment、DICOM Query/Retrieve、DICOM Worklist等；

具备图像基本后处理功能，如图像预览、缩放窗宽/窗位调整、标注、翻转、长度测量及校正、裁剪等功能；

具备剂量报告；