心内科DSA技术参数

1、设备名称：单C臂数字平板血管造影系统

1.1	数量：1套

1.2	设备用途：满足心脏介入放射学检查与治疗

1.3	投标机型要求原厂生产，且国内该厂家所有的平板血管机用户不少于300台

1.4	提供中国及原产地医疗器械注册证

★1.5	所投机型首次注册时间须在2019年之后最新机型

2、技术要求和参数

2.1   机架系统（C型臂）：

★2.1.1  落地式全自动C型臂

2.1.2  机架系统所有轴全部为电动而非手动

2.1.3  为了满足医生手术站位需求，要求不旋转床面，机架可旋转至床左侧≥90度

2.1.4  为了满足医生手术站位需求，要求不旋转床面，机架可旋转至床右侧≥90度

2.1.5  C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任

何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心

▲2.1.6  C型臂有效直径(弧深)≥105cm

2.1.7  L臂旋转范围≥180°

▲2.1.8  机架斜位旋转角度范围：LAO≥100°, RAO≥100°

▲2.1.9  机架头足位旋转角度范围：CRA≥45°，CAU≥45°

2.1.10  C型臂最大旋转速度：≥25°/秒

2.1.11  床旁智能手柄控制机架和床的运动

2.1.12  平板探测器及球管具有碰撞保护功能

2.1.13  机架各臂能单轴运动和双轴联动

2.1.14  实时数码显示所有C型臂旋转角度信息

2.1.15  机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集

2.2 	 导管床系统：

2.2.1	落地式导管床，床面为碳纤维材质并有床垫

2.2.2	承重：≥350KG

▲2.2.3	床长（不含延长板）≥319cm

2.2.4	床宽≥60cm， 并带侧臂托板和固定板

2.2.5	纵向移动≥125cm

2.2.6	横向移动≥36cm

2.2.7	水平旋转≥±180°

2.2.8	垂直移动范围≥35cm

2.3    	X线发生器系统：

2.3.1 	高频逆变高压发生器, 最大输出功率≥100kW

2.3.2	最大管电流≥1000mA

2.3.3	管电压范围50-125kVp

2.3.4	最短曝光时间≤1ms

2.3.5	全自动曝光控制，无需测试曝光

2.4 	球管系统：

★2.4.1	球管阳极热容量≥3.7MHU

★2.4.2	球管阳极散热功率≥6660W

2.4.3	管套热容量≥9.4MHU

★2.4.4	球管焦点≥2个，带有焦点自动切换功能

▲2.4.5	大焦点≥0.8mm

2.4.6	小焦点≤0.3mm

▲2.4.7	大焦点功率≥112kW

2.4.8	小焦点功率≤20kW

2.4.9	球管制冷采用水冷＋油冷双重冷却或直接油冷技术

2.4.10	球管内置栅控技术

2.5	数字化平板探测器：

2.5.1	采用非晶硅数字化平板探测器

★2.5.2	为满足所有心脏介入治疗的要求，平板的有效探测面积尺寸≥20cm×20cm，但<30cm×30cm

2.5.3	≥四视野

2.5.4	显示最小视野≤12cm×12cm

2.5.5	平板物理矩阵≥1024×1024

★2.5.6	平板采集模式DQE≥77%

2.6 	图像显示系统：

2.6.1	医用高分辨率、无闪烁LCD监视器

2.6.2	操作室：19英寸液晶医用高分辨率LCD二台

2.6.3	控制室：19英寸液晶医用高分辨率LCD一台

2.6.4	监视器分辨率≥1280×1024

2.6.5	图像观察视角≥178°

2.6.6	配备四架位显视器吊架

2.6.7	监视器吊架可移动至床的两侧及头足侧

2.6.8	显示器吊架旋转范围≥350°

2.7	图像采集及处理系统：

2.7.1	最大脉冲透视频率≥30帧/秒

2.7.2	提供路图功能

2.7.3	具备透视末帧图像保持功能

▲2.7.4	采集矩阵：≥1024x1024，16bit

2.7.5	心脏采集：≥30帧/秒

2.7.6	外周采集模式：0.5~7.5帧/秒

2.7.7	在透视过程中，不间断透视，就可以进行减影透视背景的百分比调整

2.7.8	实时DSA功能和DA功能

2.7.9	数字脉冲透视,最大脉冲率不小于30脉冲/秒

2.7.10	具有透视存储序列和采集序列回放功能

2.7.11	透视图像存储图像数量≥450幅

2.7.12	透视图像存储时间≥60秒

2.7.13	透视图像存储，在透视采集开始前和透视采集结束后都可以进行

2.8	主机系统工作站：

2.8.1	病人登录及检索功能

2.8.2	主机图像处理、调节功能

2.8.3	主机能够自动和手动对图像进行定标

2.8.4	主机硬盘图像存储1024x1024矩阵，DSA图像容量≥100000幅

2.8.5	主机系统显示器为彩色显示器，用于显示主机系统资料，≥19英寸

2.9	高级功能：

★2.9.1	各家均须提供最新低剂量平台（如飞利浦Clarity IQ、GE AutoRight、西门子OPTIQ等）

2.9.2	具备血管长度测量功能

2.9.3	具备血管狭窄分析功能

2.9.4	具备心室射血分数分析功能

2.9.5	具备中心线法室壁运动分析软件

2.9.6	具有心脏血管旋转造影功能，旋转采集时能加头足位倾斜

2.9.7	具备双向智能透视存储技术

2.9.8	具备背景可调减影模式透视

2.9.9	具备3D旋转采集

2.9.10	具备多维立体旋转心脏造影技术

2.9.11	具备冠脉介入智能辅助包

2.9.12	具备窄波瞬切

▲2.9.13	具备支架精显功能

2.10	床旁中央控制系统：

2.10.1	床旁液晶触摸屏

2.10.2	床旁操作实现图像回放功能

2.10.3	床旁操作实现系统控制功能

2.10.4	可直接在床旁液晶触摸控制屏上一键控制支架增强精细显示功能

2.11	原厂后处理工作站：

★2.11.1	工作站为原厂生产（以投标厂商的官方网站为准）

2.11.2	可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换

2.11.3	DVD/CD刻录图像存储：配备全兼容性的CD刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI），三种格式可以刻录在同一张光盘上，所刻光盘可在普通PC机上回放

2.11.4	工作站可浏览和处理CT、MR及PET的图像

2.11.5	工作站胶片打印功能

2.11.6	工作站端口开放，可与其他支持标准DICOM3.0的影像设备和PACS相连

2.11.7	USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI）

2.11.8	工作站CPU主频≥3.0G

2.11.9	工作站显示器2台，尺寸≥19英寸，液晶彩显，分辨率1280×1024

2.11.10具备标准DICOM3.0接口

2.12  	射线防护：

2.12.1	设备符合国际放射线安全标准，符合国际射线散射量标准

2.12.2	遮光器位置可自动及手动调整

2.12.3	床旁射线防护帘

2.12.4	悬吊式射线防护屏

2.13	其它：

2.13.1	具有DICOM Send功能

2.13.2	具有DICOM Print功能（激光打印机DICOM3.0接口）

2.13.3	具有DICOM Query/Retrieve功能

2.13.4	具有DICOM Worklist功能

2.13.5	具有DICOM MPPS功能

2.13.6	标准视频输出接口

2.13.7	相机数字化接口

2.13.8	高压注射器接口

2.13.9	双向对讲系统

2.13.10悬吊式手术灯

2.13.11图像回放遥控器

2.14  第三方配套：

★2.14.1 铅防护用品5套

★2.14.2 上侧、下侧铅屏风各1套

★2.14.3 多道心电监护系统1套

★2.14.4 图文报告系统升级

3、技术服务及质量保证

3.1	供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。设备质量保证期为12个月，在质保期内，由于卖方的原因，设备发生故障或不能使用，供货方应在接到通知后24小时响应，48小时内派人到现场解决问题，所有费用由卖方承担

3.2	供货商提供必需的技术资料给客户，对设备使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次

3.3  提供中文操作手册及维修手册

3.4  在中国有维修中心及零配件保税库

3.5  质保期内维修必须由生产厂家而非经销商维修

3.6  在质保期以后，卖方应提供备件和维修服务

3.7  国内有800免费电话维修系统，提供800免费电话号码